FIȘĂ TEHNICĂ FOTOLIU ELECTRIC CLOU 9.500

Toate datele furnizate în secțiunea < Date tehnice > se referă la versiunea standard.

Toleranță dimensională ±15 mm, ± 2°.

Sarcina totală maximă se calculează pe baza greutății fără încărcătură a scaunului cu rotile electric și a greutății maxime a pasagerului

Calcularea greutății maxime a utilizatorului:

Greutatea suplimentară ca urmare a adăugărilor ulterioare sau bagajelor reduce greutatea maximă admisă a pasagerului.

Exemplu:

Un utilizator dorește să transporte bagaje cu o greutate de 5 kg. Astfel, greutatea maximă a utilizatorului este redusă cu 5 kg.

Presiunea în anvelopele pneumatice

Presiunea maximă a pneurilor este imprimată pe pneuri, pe fiecare parte

Presiunea maximă a pneurilor – volan Standard:

2,5 - 3,5 bar = 36 - 50 psi

Presiunea maximă a pneurilor – roată motoare

Standard:

3,0 - 4,0 bar = 44 - 58 psi

Anvelope ultra-ușoare pentru rulare: 6 bar = 87 psi

Presiune ridicată: 8 bar = 116 psi

Raza maximă de acțiune

Valorile nominale indicate de sunt rezonabile în conformitate cu ISO 7176-4:

Intervalul maxim depinde în mare măsură de următorii factori:

- starea bateriei,

- greutatea utilizatorului,

- viteza de deplasare,

- stilul de deplasare,

- starea suprafeței drumului,

- condițiile de deplasare,

- temperatura.

Autonomia maximă este redusă considerabil de:

- deplasarea frecventă în pantă,

- starea de încărcare insuficientă a bateriilor de propulsie,

- temperatură scăzută,

- porniri și opriri frecvente (de exemplu, în centre comerciale),

- baterii de propulsie vechi, sulfatate,

- manevre de direcție frecvente,

- viteza de deplasare redusă (în special la viteza de mers pe jos).

În utilizarea practică, autonomia maximă în „condiții normale” se reduce la aproximativ 80 – 40 % din valoarea nominală.

Capacitate de urcare pe pante

Din motive de siguranță, pantele care depășesc valorile permise (de exemplu, rampele) trebuie parcurse numai cu scaunul cu rotile gol.

Norme aplicate

Scaunul cu rotile electric este conform cu normele:

EN 12184: 2014

ISO 7176-8: 2014

ISO 7176-9: 2009

ISO 7176-14: 2008

ISO 7176-16: 2012

ISO 7176 -19: 2008

☞ Evaluarea testului de coliziune, în care scaunul cu rotile electric este fixat la sistemul de fixare al vehiculului, a fost efectuată în conformitate cu metodele de testare din anexa D.

Modelele sunt clasificate în clasa de utilizare B în conformitate cu norma EN 12184.

Piesele și componentele utilizate sunt conforme cu EN 1021-2 pentru rezistența la inflamare.

## Valori în conformitate cu ISO 7176-15 pentru modelul 9.500

|  | min | max |
| --- | --- | --- |
| Lungime totală cu suport pentru picioare | 1100 mm | – mm |
| Lățime totală | 600 mm | 700 mm |
| Dimensiuni totale | – kg | 210 kg |
| Greutatea utilizatorului (inclusiv încărcarea suplimentară) | – kg | 120 kg |
| Greutatea celei mai grele părți | 27 kg | – kg |
| Adâncimea efectivă a scaunului | 430 mm | 430 mm |
| Lățimea efectivă a scaunului | 380 mm | 550 mm |
| Lungime pliabilă | 1100 mm | – mm |
| Lățime pliabilă | 380 mm | – mm |
| Înălțime pliabilă | 660 mm | – mm |
| Înălțimea suprafeței șezutului la marginea din față (fără pernă) | 510 mm | 510 mm |
| Unghiul șezutului | 4° | 4° |
| Unghiul spătarului | 0° | 30° |
| Înălțimea centurii spătarului | 400 mm | 400 mm |
| Suport pentru picioare la scaun (lungimea tijei inferioare) | 360 mm | 500 mm |
| Stabilitate statică la coborâre | –° | 6,5° [12%] |
| Stabilitate statică în urcare | –° | 6,5° [12%] |
| Stabilitate statică laterală | –° | 6,5° [12%] |
| Stabilitate dinamică în urcare | –° | 6,5° [12%] |
| Suport pentru picioare în unghi - suprafața șezutului | 110° | –° |
| Înălțimea suportului pentru brațe de la suprafața șezutului | 190 mm | 300 mm |
| Spătar până la marginea frontală a suportului pentru brațe | 380 mm | 430 mm |
| Înălțimea obstacolului | – mm | 60 mm |
| Raza minimă de viraj | 1000 mm | – |
| Viteza maximă înainte | – km/h | 6 km/h |
| Distanța minimă de frânare la viteza maximă | – mm | 1000 mm |
| Rază maximă de acțiune (cu 6 km/h) | – km | 30 km |
| Poziția orizontală a axului | 55 mm | 55 mm |
| Greutatea machetei (ISO 7176-8) | – kg | 123,6 kg |

## Date tehnice suplimentare pentru modelul 9.500

|  | min | max |
| --- | --- | --- |
| Nivelul puterii acustice | < 70 dB(A) |  |
| Clasa de protecție | IP X4 |  |
| Zona de întoarcere | 1250 mm |  |
| Controler de acționare | 24 V / 70 A | 24 V / 70 A |
| Puterea motorului (6 km/h) | 180 W |  |
| Siguranță principală | 60 A |  |
| Iluminat | Tehnologie LED 24 V |  |
| Sarcina suplimentară | – kg | 10 kg |
| Sarcina admisă pe puntea față | – kg | 100 kg |
| Sarcina admisă pe puntea spate | – kg | 140 kg |
| Garda la sol | 55 mm |  |
| Greutate fără încărcătură (cu baterii de propulsie) | 73 kg | – kg |
| Greutate fără încărcătură (fără baterii de acționare, suporturi pentru brațe, suporturi pentru picioare, spătar) | 35 kg |  |
| Înălțime totală | 910 mm | – mm |
| Grosimea pernei șezutului | 30 mm | 30 mm |
| Dimensiuni de transport |  |  |
| Lungime (fără role de sprijin, fără suporturi pentru picioare) | 810 mm | – mm |
| Lungime (cu role de sprijin, fără suporturi pentru picioare) | 900 mm | – mm |
| Înălțime fără suport pentru cap | 940 mm | – mm |
| Date climatice |  |  |
| Temperatura | -25 °C până la +50 °C |  |
| Temperatura de depozitare cu baterii de acționare | -25 °C până la +50 °C |  |
| Temperatura de depozitare fără baterii de acționare | -40 °C până la +65 °C |  |

|  | min | max |
| --- | --- | --- |
| Volan |  |  |
| ø 200 x 50 mm (8“) | anvelope pneumatice, max. 2,5 bar (36 psi) |  |
| Roată motoare |  |  |
| ø 320 x 60 mm (12,5“) | anvelope pneumatice, max. 2,5 bar (36 psi) |  |
| Baterii de propulsie |  |  |
| 2 x 12 V 38 Ah (5 h) / 45 Ah (20 h) | sigilat, fără întreținere |  |
| Dimensiuni max. baterie (LxlxÎ) | 260 x 174 x 205 mm |  |
| Curent de încărcare | 5 A | 12 A |