# FIȘĂ TEHNICA FOTOLIU RULANT CU ANTRENARE MANUALĂ ALUMINIU – 140 kg – VCWK9AL

Revizuirea trebuie efectuată periodic, precedată de o curățare temeinică a scaunului cu rotile (pentru a evidenția orice deteriorare ascunsă).

| Frecvenţă | Obiect de control | Comentarii |
| --- | --- | --- |
| Înainte de prima instalare | Verificarea stării tehnice și a tuturor elementelor din | Verificați dacă există elemente care au vreo |
|  | ambalaj. | deteriorare mecanică vizibilă. |
| Înainte de fiecare utilizare | Controlul roților, frânelor, | Frânele se pot uza, verificați starea frânelor înainte de fiecare utilizare. De asemenea, ar trebui să verificați |
|  |  | starea roților și curățați-le de praf și nisip. |
| La fiecare două săptămâni | Controlul șuruburilor și piulițelor privind fixarea lor corectă. | Asigurați-vă că toate șuruburile și partea superioară |
|  |  | sunt fixate strâns. |
| La fiecare două luni | Cleanliness and general condition. | Curățenia și starea generală. |
| O dată pe lună | axele roților | Axele roților trebuie conservate, |
|  |  | plasând între axă și butuc |
|  |  | câteva picături de lubrifiant conservant. |
|  |  | În plus, testați fiecare roată. |
|  |  | Ridicați scaunul cu rotile astfel încât roata |
|  |  | testată să fie situată deasupra |
|  |  | solului, roata trebuie să se rotească |
|  |  | liber, dar fără joc pe axă. |
| O dată pe lună | Conexiuni de stare, filetate, lipite, | Acordați atenție crăpăturilor de pe cadru |
|  | sistemul de eliberare rapidă a roților spate | materialul din conexiunile filetate, |
|  |  | lipit, sistemul de eliberare rapidă a roților spate. |
| O dată pe lună | Starea anvelopelor | Asigurați-vă că banda de rulare a anvelopei nu este |
|  |  | uzata și că anvelopele nu au |
|  |  | semne vizibile de deteriorare. |

Reparații

• În caz de reparații, vă rugăm să contactați producătorul.

Serviciu clienți

• Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de ajutor, contactați producătorul.

- Parametri tehnici

| Greutatea permisă a utilizatorului | 140 kg |
| --- | --- |
| Perioada de utilizare: | 5 ani de la data producției |
| Înălțimea scaunului cu rotile | 930 mm |
| Lățimea scaunului cu rotile | 580 mm 630 mm 680 mm (în funcție de model) |
| Lungimea scaunului cu rotile | 1100 mm |
| Latimea scaunului | 400 mm 450 mm 500 mm (în funcție de model) |
| Adâncimea scaunului | 400 mm |
| Latimea spatelui | 400 mm 450 mm 500 mm (în funcție de model) |
| Lungimea spatelui | 400 mm |
| Dimensiunile scaunului cu rotile după pliere | 850 x 930 x 330 mm |
| Greutatea scaunului cu rotile | 16 kg + / - 5% |
| Greutatea scaunului cu rotile fără componente | 14 kg + / - 5% |
| Raza minima de virare | 112º |
| Material | Cadru din aluminiu; tapițerie: poliuretan, polietilenă; cauciuc |
| Diametrul roților spate cu sistem | 24”, (diametru 610 mm) |
| a roților spate cu eliberare rapidă |  |
| Dimensiunea roții din față | diametru 190 mm |
| Pantă maximă sigură |  |
| Descrierea mediului în care va fi utilizat produsul |  |
| Temperatura de depozitare și utilizare |  |
| Umiditatea pentru depozitare și utilizare | De la 30% la 70% |
|  | Imprimat pe produs |
| Instrumente necesare reglajului | Cheie Kay numărul 10, cheie Allen nr. 4 |

| 9. | Simboluri |
| --- | --- |

Confirmarea conformității cu standardele UE

Producător

Data producerii

Citiți manualul de utilizare

Avertizare

Dispozitiv medical

Număr serie

A se proteja de umiditate

A se proteja de lumina soarelui

Greutate admisa a utilizatorului

Utilizarea în interior și exterior Pantă maximă sigură

Produsul este destinat transportului cu mașina

``

Scaunul cu rotile este marcat cu autocolante care indică locul de fixare a centurilor de siguranță

Identificator unic de dispozitiv

Posibilitatea de a vă bloca degetele.

Nu stați în picioare pe suportul pentru picioare

Temperatura de depozitare și utilizare

Date de contact

mdh Sp. z o.o.

ul. Maratońska 104, 94-007, Łódź, Polska

tel. +48 42 674 83 84

fax. +48 42 636 52 21

www.mdh.pl www.viteacare.com